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Klasa: 406-01/24-01/937
Ur.broj: 251-756-02-24-3
U Zagrebu, 26. rujna 2024. godine						

                                                                                             ZAINTERESIRANIM 
                                                                                               GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Odgovor naručitelja na upit zainteresiranih gospodarskih subjekta
· Daje se 

Poštovani,
[bookmark: _Hlk89082403]dana 24. i 25. rujna 2024. godine putem elektroničke pošte zaprimljeni su upiti od stane zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu nabave: Autoklav - 3 kom, Evidencijski broj nabave: 50/24-JN kako slijedi;
Upit gospodarskog subjekta 1
Gospodarski subjekt je dostavio Prijedlog izmjena slijedećih tehničkih specifikacija u odnosu na specifikacije objavljene u sklopu Poziva na dostavu ponude, kako slijedi: 
Za stavku pod rednim br. 2 “Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 5L”, traži se slijedeća izmjena u “Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 4L”;
Za stavku pod rednim br. 3 “Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 300 mm”, traži se brisanje stavke iz razloga što potrošnja vode ovisi o više faktora, nije identična za svaki ciklus i taj podatak nije definiran u tehničkim podacima uređaja, te ga je teško dokazati”;
Za stavku pod rednim br. 5 “Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom”, traži se brisanje iste;
Za stavku pod rednim br. 9 “Snaga: min 2300 W”, traži se slijedeća izmjena u “Snaga: max. 2300 W”;
Za stavku pod rednim br. 10 “Dimenzije uređaja max. 460mm (š)x 455mm (v)x 615mm (d)”, traži se izmjena u “Dimenzije uređaja max. 490mm (š)x 455mm (v)x 635mm (d)”.  
Upit gospodarskog subjekta 2
Gospodarski subjekt je dostavio Prijedlog izmjena slijedećih tehničkih specifikacija u odnosu na specifikacije objavljene u sklopu Poziva na dostavu ponude, kako slijedi: 
Za stavku pod rednim br. 2 “Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 5L”, traži se slijedeća izmjena u „Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 3 do 5 L.”. Takoder predlaže se da se doda i kapacitet za nečistu vodu 2-3 L gdje odlazi nečista voda”;
Za stavku pod rednim br. 4 “Mogućnost spajanja na pisač, dokumentacija procesa sterilizacije (opcionalno)”, traži se slijedeća izmjena u “Integrirani pisač u autoklavu koji nakon svakog procesa sterilizacija radi ispis o izvršenju same sterilizacije iIi pohranna na USB stick”; 
Za stavku pod rednim br. 5 “Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom”, traži se izmjena u “Opcionalno - povezivanje na autoklav”;
Za stavku pod rednim br. 6 “Kapacitet: min. 18 litara”, traži se izmjena u “Predlažemo da se stavi točna litraža autoklava 181 ili 231 jer utječe na samu cijenu. Autoklav od 18 litara pretežito se koristi u općoj medicini, a 23 litara u dentalnoj”;
Za stavku pod rednim br. 10 “Dimenzije uređaja max. 460mm (Š) x 45Smm (V) x 615mm (d)”, traži se izmjena u “Dimenzije uređaja od 430 x 500 x 610 mm do 460 x 455 x 615 mm“;
Za stavku pod rednim br. 11 “Minimalno 5 programa sterilizacije“, traži se izmjena u „bitno je navesti koji programi sterilizacije, te pod kojim temperaturama. Čvrsti instrumenti 121° i 134°, šuplji instrumenti 121° i 134°, porozni materijali 121° i 134°, prioni 121° i 134°, Clean program (program čišćenja)“;
Za stavku pod rednim br. 12 “Minimalno 3 testna programa“, traži se izmjena u „Tri test programa — Bowie & Dick / Helix / Vacuum test”;
Takoder, uz navedene stavke troškovnika, predlažemo da se nadoda stavka klase autoklava, „B Klasa autokava”.
Upit gospodarskog subjekta 3
Gospodarski subjekt je dostavio Prijedlog izmjena slijedećih tehničkih specifikacija u odnosu na specifikacije objavljene u sklopu Poziva na dostavu ponude, kako slijedi: 
Za stavku pod rednim br. 3 “Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 300 mm”, traži se izmjena u „Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 1000 mm”;
Za stavku pod rednim br. 5 “Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom”, traži se izmjena u „Opcionalno Wi-Fi ili LAN povezivanje sa računalom“;
Za stavku pod rednim br. 6 “Kapacitet: min. 18 litara”, traži se izmjena u „Kapacitet: min. 17 litara“;
Za stavku pod rednim br. 9 “Snaga: min 2300 W”, traži se slijedeća izmjena u „Snaga: min 2100 W”;
Za stavku pod rednim br. 10 “Dimenzije uređaja max. 460mm (š)x 455mm (v)x 615mm (d)”, traži se izmjena u “Dimenzije uređaja max. 470mm (š)x 500mm (v)x 640mm (d)”;
Za stavku pod rednim br. 12 “Minimalno 3 testna programa“, traži se izmjena u „Minimalno 2 testna programa“.
Odgovor Naručitelja 
Naručitelj ne prihvaća zahtjeve gospodarskih subjekata jer smatra da na tržištu postoji dovoljan broj gospodarskih subjekata/ponuditelja koji mogu ponuditi autoklave po prvotno objavljenim tehničkim specifikacijama.
Sukladno navedenom, Naručitelj ostavlja isti rok za dostavu ponuda, a to je 30.09.2024. do 12:00 sati.
Zagreb, 26.09.2024. godine
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