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Prilog 4_Tehnička specifikacija aparata za mjerenje glikiranog hemoglobina (HbA1c)


	Naziv i model uređaja:
	

	Proizvođač:
	



	

	Red. broj
	Tražene tehničke karakteristike
	
Zadovoljava tražene karakteristike                  DA/NE

	
Potvrda tehn. karakteristika  (navesti br. stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)

	A
	B
	C
	D

	1.
	Princip analize – HPLC određivanje koncentracije HbA1c i udjela te frakcije u ukupnom hemoglobinu, uz mogućnost određivanja frakcije fetalnog hemoglobina
	
	

	2.
	Stabilnost eluenta minimalno 4 mjeseca nakon pripreme
	
	

	3.
	Stabilnost uzorka do analize – 24 h na sobnoj temperaturi i 14 dana na 4°C
	
	

	4.
	Garancija proizvođača za stabilnost kolone za minimalno 2500 injekcija
	
	

	5.
	Intra i interlabortorijski CV manji od 1 %
	
	

	6.
	Vrijeme analize po uzorku manje od 2,5 min
	
	

	7.
	Potpuno automatizirano održavanje
	
	






Napomena: Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakteristika označiti sa DA/NE kao i naziv proizvođača. Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedeno u teh. specifikaciji ili jednakovrijedno.
Posebni uvjeti:
- ponuditelj mora osigurati servis u RH za robu koja je predmet nabave.
- Predmet nabave obuhvaća dostavu i korištenje uređaja za vršenje testova za glikirani gemoglobin, nabavu i dostavu reagensa, otopina i ostalog potrošnog materijala nužnog za izradu laboratorijskih testova, servis uređaja, kontrolu ispravnosti rada uređaja i postupka kalibracije kao i ponavljanja mjerenja.
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